## Sheet1
Calibration of Hydrologic Services TB3 Rain Gauge Number 1
Calibration Tube Used Tube # DUKE 1
Date | Start | End | Nozzle | Cum. | Delta | Cum. | Depth | Depth | Tips | Remarks | Operator: AMW/GC
| Time | Time | mm/hr | Tips | Tips | Vol ml | per tip | per tip | per
2008-06-09 | [6 empty] | mm | inches | inch | Nominal Volume = 653 ml
####
|  |  | 50 | #### | #VALUE! |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 1: 658.1 ml
|  |  | 50 | #### | #VALUE!
|  |  | 50 | #### | #VALUE!
|  |  | 50 | #### | #VALUE!
|  |  | 50 | #### | #VALUE!
Tips |  |  |  | #VALUE! |  | #### | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0
| 14:52 | 15:05 | 100 | 108 | 108
| 15:06 | 15:18 | 100 | 219 | 111
| 15:20 | 15:32 | 100 | 329 | 110
| 15:33 | 15:45 | 100 | 439 | 110
| 15:46 | 15:59 | 100 | 548 | 109
| 16:01 | 16:13 | 100 | 657 | 109
| 16:14 | 16:26 | 100 | 765 | 108 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 1: 657.4 ml
| 16:27 | 16:40 | 100 | 873 | 108
| 16:41 | 16:54 | 100 | 982 | 109
| 16:56 | 17:08 | 100 | 1090 | 108
Tips |  |  |  | 1090 |  | 6570.7 | 0.19188 | 0.0075544 | 132.3727
3.3 ml left over- Cumulative 10*657.4-3.3 ml
####
|  |  | 200 | #### | #VALUE!
|  |  | 200 | #### | #VALUE! |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 1: 657.2 ml
|  |  | 200 | #### | #VALUE!
|  |  | 200 |  | #VALUE!
|  |  | 200 |  | 0
|  |  | 200 |  | 0
|  |  | 200 |  | 0
|  |  | 200 |  | 0
|  |  | 200 | #### | #VALUE!
|  |  | 200 | #### | #VALUE!
Tips |  |  |  | #VALUE! |  | #### | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1090
| 17:10 | 17:15 | 300 | 1196 | 106
| 17:16 | 17:21 | 300 | 1303 | 107 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 1: 658 ml
| 17:22 | 17:27 | 300 | 1413 | 110
| 17:28 | 17:33 | 300 | 1521 | 108
| 17:34 | 17:39 | 300 | 1629 | 108
| 17:40 | 17:45 | 300 | 1738 | 109
| 17:46 | 17:51 | 300 | 1846 | 108
| 17:52 | 17:57 | 300 | 1956 | 110
| 17:58 | 18:03 | 300 | 2065 | 109
| 18:04 | 18:09 | 300 | 2175 | 110
Tips |  |  |  | 1085 |  | 6579.6 | 0.19303 | 0.0075995 | 131.5873
Extra tip at 17:33:12. Counted as nothing was touching gauge at the time.
.4 ml left over- Cumulative 10*658-.4 ml
Notes
200 mm TB3: Collected or delivered rain Volume(ml)*.03183 = rain depth (mm)
Depth = | Mariott Volume * |  |  | 0.031831
Area = | 31415.9265 |  | square mm
Depth/Mariott volume (avg 657.7 ml) = |  |  |  | 20.9352 |  | mm