## Sheet1
Calibration of Hydrologic Services TB3 Rain Gauge Number 108
Calibration Tube Used Tube # DUKE 3
Date | Start | End | Nozzle | Cum. | Delta | Cum. | Depth | Depth | Tips | Remarks | Operator: AMW
| Time | Time | mm/hr | Tips | Tips | Vol ml | per tip | per tip | per
2008-05-28 | [6 empty] | mm | inches | inch | Nominal Volume = 653 ml
3070
| 13:31 | 13:54 | 50 | 3172 | 102 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 3: 655.2 ml
| 13:55 | 14:19 | 50 | 3276 | 104
| 14:20 | 14:41 | 50 | 3379 | 103
| 14:43 | 15:05 | 50 | 3482 | 103
| 15:06 | 15:28 | 50 | 3585 | 103
Tips |  |  |  | 515 |  | 3273.5 | 0.20233 | 0.0079657 | 125.5389
2.5 ml left over- Cumulative=5*655.2-2.5 ml
2038
| 11:11 | 11:23 | 100 | 2144 | 106
| 11:25 | 11:36 | 100 | 2249 | 105
| 11:38 | 11:49 | 100 | 2352 | 103
| 11:51 | 12:02 | 100 | 2454 | 102
| 12:04 | 12:16 | 100 | 2557 | 103
| 12:17 | 12:29 | 100 | 2660 | 103
| 12:30 | 12:41 | 100 | 2762 | 102 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 3: 655.7 ml
| 12:43 | 12:56 | 100 | 2866 | 104
| 12:57 | 13:09 | 100 | 2967 | 101
| 13:14 | 13:25 | 100 | 3070 | 103
Tips |  |  |  | 1032 |  | 6552.7 | 0.20211 | 0.0079571 | 125.6733
4.3 ml left over- Cumulative=10*655.7-4.3 ml
1 tip (event 3070) as lifting lid- 13:27:19
1018
| 9:44 | 9:51 | 200 | 1120 | 102
| 9:52 | 9:59 | 200 | 1221 | 101 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 3: 656.3 ml
| 10:01 | 10:07 | 200 | 1323 | 102
| 10:09 | 10:16 | 200 | 1425 | 102
| 10:18 | 10:25 | 200 | 1527 | 102
| 10:26 | 10:33 | 200 | 1629 | 102
| 10:35 | 10:42 | 200 | 1732 | 103
| 10:43 | 10:50 | 200 | 1834 | 102
| 10:51 | 10:58 | 200 | 1935 | 101
| 11:00 | 11:07 | 200 | 2038 | 103
Tips |  |  |  | 1020 |  | 6562.8 | 0.2048 | 0.0080632 | 124.0208
.2 ml left over- Cumulative= 10*656.3-.2 ml
2
| 8:34 | 8:39 | 300 | 103 | 101
| 8:41 | 8:46 | 300 | 204 | 101 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 3: 655.7 ml
| 8:47 | 8:52 | 300 | 306 | 102
| 8:53 | 8:58 | 300 | 407 | 101
| 9:00 | 9:05 | 300 | 509 | 102
| 9:07 | 9:12 | 300 | 610 | 101
| 9:13 | 9:19 | 300 | 712 | 102
| 9:20 | 9:26 | 300 | 814 | 102
| 9:28 | 9:33 | 300 | 916 | 102
| 9:34 | 9:39 | 300 | 1018 | 102
Tips |  |  |  | 1016 |  | 6556.7 | 0.20542 | 0.0080874 | 123.6494
.3 ml left - Cumulative=10*655.7-.3 ml
Notes
200 mm TB3: Collected or delivered rain Volume(ml)*.03183 = rain depth (mm)
Depth = | Mariott Volume * |  |  | 0.031831
Area = | 31415.9265 |  | square mm
Depth/Mariott volume (avg 655.7 ml) = |  |  |  | 20.8716 |  | mm