## Sheet1
Calibration of Hydrologic Services TB3 Rain Gauge Number 100
Calibration Tube Used Duke #1
Date | Start | End | Nozzle | Cum. | Delta | Cum. | Depth | Depth | Tips | Remarks | Operator: GJC
| Time | Time | mm/hr | Tips | Tips | Vol ml | per tip | per tip | per
2008-05-22 | [6 empty] | mm | inches | inch | Nominal Volume = 653 ml
2081
| 13:37 | 14:04 | 50 | 2185 | 104 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke - 1: 658.1 ml
| 14:05 | 14:31 | 50 | 2293 | 108
| 14:32 | 15:00 | 50 | 2397 | 104
| 15:01 | 15:26 | 50 | 2507 | 110
| 15:27 | 15:50 | 50 | 2612 | 105
Tips |  |  |  | 531 |  | 3287.5 | 0.19707 | 0.0077587 | 128.888
3 ml left over. Cum = 5*658.1 - 3 ml
1040
| 11:03 | 11:16 | 100 #2 | 1142 | 102
| 11:20 | 11:34 | 100 #2 | 1246 | 104 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke - 1: 657.4 ml
| 11:38 | 11:51 | 100 #2 | 1350 | 104
| 11:55 | 12:07 | 100 #2 | 1454 | 104
| 12:10 | 12:22 | 100 #2 | 1557 | 103
| 12:24 | 12:38 | 100 #2 | 1663 | 106
| 12:40 | 12:52 | 100 #2 | 1768 | 105
| 12:54 | 13:06 | 100 #2 | 1871 | 103
| 13:07 | 13:20 | 100 #2 | 1975 | 104
| 13:21 | 13:34 | 100 #2 | 2080 | 105
Tips |  |  |  | 1040 |  | 6571.8 | 0.20114 | 0.0079189 | 126.2794
2.2 ml left over. Cum = 10*657.4 ml - 2.2ml
0
| 9:14 | 9:21 | 200 | 103 | 103
| 9:25 | 9:32 | 200 | 206 | 103 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke - 1: 657.2 ml
| 9:34 | 9:41 | 200 | 311 | 105
| 9:46 | 9:53 | 200 | 415 | 104
| 9:56 | 10:04 | 200 | 518 | 103
| 10:05 | 10:13 | 200 | 623 | 105
| 10:17 | 10:24 | 200 | 727 | 104
| 10:26 | 10:34 | 200 | 831 | 104
| 10:38 | 10:46 | 200 | 935 | 104
| 10:48 | 10:56 | 200 | 1039 | 104
Tips |  |  |  | 1039 |  | 6571.7 | 0.20133 | 0.0079264 | 126.1599
.3 ml left over. Cum = 10*657.2 - .3 ml
2613
| 15:53 | 15:59 | 300 | 2716 | 103
| 16:00 | 16:06 | 300 | 2820 | 104 |  |  |  |  | Calibrated Volume Duke - 1: 658.0 ml
| 16:07 | 16:13 | 300 | 2925 | 105
| 16:14 | 16:19 | 300 | 3029 | 104
| 16:20 | 16:26 | 300 | 3132 | 103
| 16:27 | 16:32 | 300 | 3235 | 103
| 16:34 | 16:40 | 300 | 3339 | 104
| 16:41 | 16:47 | 300 | 3444 | 105
| 16:48 | 16:53 | 300 | 3548 | 104
| 16:54 | 17:00 | 300 | 3653 | 105
| 17:01 | 17:06 | 300 | 3758 | 105
| 17:07 | 17:13 | 300 | 3861 | 103
Tips |  |  |  | 1248 |  | 7892.2 | 0.20146 | 0.0079314 | 126.0817
3.8 ml left over. Cum = 658*12 - 3.8 ml |  |  |  | 1247
1 tip at 16:32:57
Notes
200 mm TB3: Collected or delivered rain Volume(ml)*.03183 = rain depth (mm)
Depth = | Mariott Volume * |  |  | 0.031831
Area = | 31415.9265 |  | square mm
Depth/Mariott volume (avg 657.7 ml) = |  |  |  | 20.9352 |  | mm