## Sheet1
Calibration of Hydrologic Services TB3 Rain Gauge Number 107
Calibration Tube Used Tube Duke #1
Date | Start | End | Nozzle | Cum. | Delta | Cum. | Depth | Depth | Tips | Remarks | Operator: GC
| Time | Time | mm/hr | Tips | Tips | Vol ml | per tip | per tip | per
2008-05-27 | [6 empty] | mm | inches | inch | Nominal Volume = 653 ml
0
| 8:42 | 9:07 | 50 | 101 | 101 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 1: 658.1 ml
| 9:09 | 9:31 | 50 | 202 | 101
| 9:33 | 9:56 | 50 | 303 | 101
| 10:00 | 10:22 | 50 | 405 | 102
| 10:25 | 10:48 | 50 | 509 | 104
Tips |  |  |  | 509 |  | 3289.5 | 0.20571 | 0.0080989 | 123.4729
1 ml left - Cumulative= 5*658.1-1 ml
509
| 10:50 | 11:05 | 100 | 612 | 103
| 11:06 | 11:19 | 100 | 712 | 100
| 11:23 | 11:36 | 100 | 814 | 102
| 11:37 | 11:50 | 100 | 916 | 102
| 11:51 | 12:04 | 100 | 1017 | 101
| 12:05 | 12:17 | 100 | 1119 | 102
| 12:23 | 12:36 | 100 | 1221 | 102 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 1: 657.4 ml
| 12:37 | 12:50 | 100 | 1324 | 103
| 12:51 | 13:04 | 100 | 1426 | 102
| 13:05 | 13:18 | 100 | 1530 | 104
Tips |  |  |  | 1021 |  | 6571.4 | 0.20487 | 0.0080658 | 123.9799
2.6 ml left - Cumulative= 10*657.4-2.6 ml
2552
| 14:35 | 14:42 | 200 | 2654 | 102
| 14:43 | 14:50 | 200 | 2756 | 102 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 1: 657.2 ml
| 14:51 | 14:58 | 200 | 2858 | 102
| 14:59 | 15:06 | 200 | 2960 | 102
| 15:07 | 15:14 | 200 | 3061 | 101
| 15:15 | 15:22 | 200 | 3164 | 103
| 15:24 | 15:31 | 200 | 3265 | 101
| 15:33 | 15:40 | 200 | 3367 | 102
| 15:41 | 15:48 | 200 | 3468 | 101
| 15:49 | 15:56 | 200 | 3569 | 101
Tips |  |  |  | 1017 |  | 6571.7 | 0.20569 | 0.0080979 | 123.4886
.3 ml left - Cumulative= 10*657.2-.3 ml
1530
| 13:21 | 13:27 | 300 | 1633 | 103
| 13:28 | 13:34 | 300 | 1734 | 101 |  |  |  |  | Calibrated Volume Tube - #Duke 1: 657.2 ml
| 13:35 | 13:40 | 300 | 1836 | 102
| 13:45 | 13:50 | 300 | 1938 | 102
| 13:52 | 13:58 | 300 | 2040 | 102
| 13:59 | 14:04 | 300 | 2143 | 103
| 14:07 | 14:13 | 300 | 2245 | 102
| 14:14 | 14:21 | 300 | 2347 | 102
| 14:21 | 14:26 | 300 | 2450 | 103
| 14:27 | 14:33 | 300 | 2552 | 102
Tips |  |  |  | 1022 |  | 6571.7 | 0.20468 | 0.0080583 | 124.0957
.3 ml left - Cumulative= 10*657.2-.3 ml
Notes
200 mm TB3: Collected or delivered rain Volume(ml)*.03183 = rain depth (mm)
Depth = | Mariott Volume * |  |  | 0.031831
Area = | 31415.9265 |  | square mm
Depth/Mariott volume (approx 657.7 ml) = |  |  |  | 20.9352 |  | mm